## Slide 1
导师：翟茂林 报告人：李想
北京大学化学与分子工程学院 应用化学系
电化学原位拉曼光谱仪的搭建
Construction of electrochemical in-situ Raman spectrometer
2024年9月3日

## Slide 2
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
1
项目背景
2
研究进展
3
当前问题
1.1 拉曼光谱原理
1.2 拉曼光谱仪的构造

## Slide 3
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
1.1 拉曼光谱原理
Rayleigh散射：
弹性碰撞，没有能量交换。
Raman散射：
非弹性碰撞，能量交换。
Rayleigh散射
Raman散射
Stokes位移：
散射后能量降低，红移。
反Stokes位移：
散射后能量升高，蓝移。
图2. F. Jiang所用的原位Raman分析
图1. Raman散射原理

## Slide 4
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
1.2 拉曼光谱仪器构造
外光路
+
-
532 nm 激光
凸透镜
目镜
物镜
电化学池
分光镜
分光镜
滤光片
平面镜
平面镜
狭缝
凹面镜
反射光栅
CCD检测器
凹面镜
信号分析
内光路
外光路需要根据模型调整
内光路可以采用光纤光谱仪模组
图3. Raman光谱仪的构造

## Slide 5
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
1
项目背景
2
研究进展
3
当前问题
2.1 光路设计与采购计划
2.2 树脂3D打印光学框架
2.3 初步组装仪器

## Slide 6
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
2.1 光路设计与采购计划
+
-
⑧532 nm 激光
⑫光谱模组
⑬软件分析
⑩准直管
④目镜
②物镜
①电化学池
③分光镜
⑦分光镜
⑪光纤
⑨滤光片
⑤平面镜
⑥平面镜
编号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 链接 | 
1 | 电化学池 | 定制 |  |  | 
2 | 物镜 | ×10,×10, 160/0.17 | SAGA | https://detail.tmall.com/item.htm?id=562958111033&skuId=3706332507927 | 145
3 | 分光镜 | 30*30 nm | 北京永兴感知 | 分光片 50/50 45度半反半透分光片 分光镜 分光平片-淘宝网 (taobao.com) | 70
4 | 目镜(选装) | 智能手机 | - | - | -
5 | 平面镜 | d=30 mm | 宇宙光学 | 经济型圆形反射镜 光学玻璃平面反射镜前表面反射镜定制全反镜片-淘宝网 (taobao.com) | 40
6 | 平面镜 | Φ30 mm，10 mm | 宇宙光学 | 经济型圆形反射镜 光学玻璃平面反射镜前表面反射镜定制全反镜片-淘宝网 (taobao.com) | 40
7 | 分光镜 | 30*30 nm | 北京永兴感知 | 分光片 50/50 45度半反半透分光片 分光镜 分光平片-淘宝网 (taobao.com) | 70
8 | 激光器 | 532 nm | 迈致激光 | 532nm10mw可调功率激光模组，可调功率绿光激光器，绿光指示器-淘宝网 (taobao.com) | 148
9 | 滤光片 | 532 nm阻光 | 北京永兴感知 | 532nm带阻滤光片 负性滤镜 532陷波片 截止绿光 尺寸可定制-淘宝网 (taobao.com) | 230
11 | 准直管 | 可调焦，可见光区 | 国阳自动化 | 准直镜筒调焦镜头SMA905接口光斑直径ø1~ø6mm可调节-淘宝网 (taobao.com) | 200
12 | 光谱模组 | 海洋光学USB2000，可见光区分光 | 国阳自动化 | SMA905光纤准直镜74UV光纤准直镜石英透镜红外紫外光纤SMA905接口-淘宝网 (taobao.com) | 4800
13 | 软件分析 | 实验室windows电脑 | - | - | -
14 | 光学平台 | 立方框 | 3D打印自制 | GitHub - openUC2/UC2-GIT: Respository for Open-Science modular microscope system. | 126
15 | 光纤 | SMA905，1.5m，紫外-可见 | 国阳自动化 | 进口海洋光分光计USB2000+红外紫外微型光纤光谱仪/海洋光谱卡LED-淘宝网 (taobao.com) | 300
自行搭建部分
模块集成部分
图4. 计划光路图

## Slide 7
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
2.2 树脂3D打印光学框架
Diederich, B.; Lachmann, R.; Carlstedt, S.; et al. Nat Commun 2020, 11 (1).
图5. 光学框架模型示意图

## Slide 8
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
2.2 树脂3D打印光学框架
Diederich, B.; Lachmann, R.; Carlstedt, S.; et al. Nat Commun 2020, 11 (1).
a.平面镜
b.滤光片
c.分光镜
f.光纤准直管
e.可调45o分光镜套件
g.样品池卡槽
d.物镜
图6. 部分光学模块模型

## Slide 9
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
2.3 初步组装仪器
⑧532 nm 激光
⑫光谱模组
⑬软件分析
⑩准直管
②物镜
样品池
⑦分光镜
⑪光纤
⑨滤光片
自行搭建部分
模块集成部分
图8.简易拉曼光谱仪光路
图9.低分辨乙醇Raman信号
图7. 简化版光路示意图

## Slide 10
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
2.3 初步组装仪器
图10.使用黑色纸板对简易光路进行遮光降噪
图11.遮光降噪效果示意图

## Slide 11
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
1
项目背景
2
研究进展
3
当前问题
3.1 分辨率问题
3.2 光路优化与改造

## Slide 12
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
3.1 分辨率问题
凸透镜
狭缝
凹面镜
反射光栅
CCD检测器
凹面镜
信号分析
内光路
CCD的采样密度、狭缝宽度、CCD接光的波长范围对仪器的分辨率十分重要
进一步提升信噪比；
更换采样模块(可调狭缝，接收范围更集中)，当前模块转为紫外备用。
图12. 乙醇的标准Raman光谱

## Slide 13
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
3.2 光路优化与改造
图13. 原位电化学池
图14. 为适配原位电化学池的光路调整

## Slide 14
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
3.2 光路优化与改造
DLP光固化打印机，低成本高精度生产模具、支架。也可以使用合成的光敏树脂打印特殊形状的构建。
Zanini, A.; Celdran, P. A.; Walter, O.; et al. Advanced Functional Materials 2024, 2406916.
图15. 3D打印光固化树脂材料

## Slide 15
项目背景 OO | 研究进展 OOO | 当前问题 OO
3.2 光路优化与改造
光纤+准直管=接光光路
光纤激光器+扩束器=入射光路
样品池
光谱仪+软件分析
γ射线
一个大胆的想法：
是否能仅将样品池以及光纤暴露在辐射环境中，利用光纤延长精密仪器组件的距离?

## Slide 16
感谢各位老师和同学的指导！